ENTWURF — Version 0.9 — nicht freigegeben

# Lastenheft (Auszug) — Gehäusebaugruppe MRT-Sensor

MEDIQOR Medizintechnik AG · Projekt QUARZ-7 · Dok.-Nr. LAH-2214 · Stand 18.06.2026

## 1  Zweck und Geltungsbereich

Dieses Dokument beschreibt die Anforderungen an die mechanische Fertigung der Gehäusebaugruppe (Deckel GHD-118, Boden GHD-119) für den MRT-Sensor der Baureihe QUARZ. Es gilt für Erstmuster und Serie.

## 2  Normative Verweise

DIN EN ISO 13485 — Qualitätsmanagement Medizinprodukte

DIN EN ISO 10993-5 — Biologische Beurteilung (Zytotoxizität)

ISO 14644-1 — Reinräume, Klasse 7

## 3  Anforderungen

| ID | Anforderung | Nachweis |
| --- | --- | --- |
| LAH-010 | Werkstoff: EN AW-6082 (AlMgSi1), Halbzeug mit 3.1-Zeugnis | Werkszeugnis |
| LAH-020 | Oberfläche: Eloxal farblos, Schichtdicke 20 ± 5 µm | Messprotokoll |
| LAH-030 | Biokompatibilität der Endoberfläche nach ISO 10993-5 | Herstellererklärung |
| LAH-040 | Dichtflächen Ra ≤ 0,8; kratzer- und porenfrei | Sichtprüfung 100 % |
| LAH-050 | Endreinigung und Verpackung im Reinraum ISO-Klasse 7, doppelt verschweißt | Prozessnachweis |
| LAH-060 | Kennzeichnung: UDI-Lasergravur nach Zeichnungsangabe | Sichtprüfung |
| LAH-070 | Ebenheit Dichtfläche Deckel: [TBD — wird mit Rev. D der Zeichnung festgelegt] | Messprotokoll |

## 4  Prüfungen und Dokumentation

Erstmusterprüfbericht mit vollständigem Maßprotokoll. Kritische Maße (siehe Zeichnung, Kennzeichnung ▽) mit 100-%-Prüfung in der Serie. Rückverfolgbarkeit je Charge.

Offene Punkte: Toleranz Ebenheit (LAH-070), finale Stückzahlen — siehe Mengengerüst.